ОКП 34 4330

Подогреватель газа

универсальный ПГУ-50

напряжение питания _____

ПАСПОРТ

ДЖЕТ.106.00.00.00 ПС

Ижевск

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Подогреватель ПГУ-50 предназначен для подогрева негорючих газов технического, медицинского, пищевого и др. назначения (закись азота, углекислый газ,  кислород, воздух, азот и др.), а так же для предотвращения обмерзания и обеспечения работоспособности редукторов при отрицательной температуре окружающей среды.

Подогреватели изготавливают в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 45 °С.

Пример условного обозначения при заказе см. табл.1:

«Подогреватель модели ПГУ-50, ДЖЕТ.106.00.00.00-06, 12 В» - подогреватель газа универсальный, подключаемый к сети переменного тока напряжением 12 В.

Таблица 1

| Обозначение | Модель | Напряжение питания, В | Присоединительная резьба |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вход | выход |
| ДЖЕТ.106.00.00.00 | ПГУ-50 | 36 | G3/4 | G3/4 |
| -01 |  | 36 | G3/4 | M14x1,5* |
| -02** |  | 36 | G3/4 | G3/4 |
| -03** |  | 36 | G3/4 | M14x1,5* |
| -04 |  | 24 | G3/4 | G3/4 |
| -05 |  | 36 | Сп21,8 | M14x1,5* |
| -06 |  | 12 | G3/4 | G3/4 |

* Подогреватель устанавливается в редуктор;

**Провода питания несъемные, длинной 1 метр.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1 Основные технические характеристики см. табл.2.

Таблица 2

| Характеристика | ПГУ-50 |
| --- | --- |
|  | 36 В | 24 В | 12 В |
| Рабочая среда | см. табл.1 |
| Условное давление PN, МПа (кгс/см2), не более | 20(200) |
| Расход газа, при Рвх=1,5МПа, м3/час, не менее | 50 |
| Напряжение питания, В | 3615% | 2415% | 1215% |
| Ток потребления, А | 3,5 | 5,3 | 10,5 |
| Температура потока газа на выходе, при расходе 50 литров/мин входящего газа температурой плюс 20°С, °С | +40…+55 |
| Тип терморегулятора | ТК24 |
| Температура срабатывания терморегулятора, °С | 60 |
| Габаритные размеры, мм | Ø45х135 |
| Масса, кг | 0,5 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

-подогреватель газа ПГУ-50		1шт.

-Паспорт ДЖЕТ.106.00.00.00 ПС		1шт.

*Комплект электропитания:

-блок питания соответствующего напряжения, 100-200Вт.	1шт.

-кабель ДЖЕТ.106.02.00.00		1шт.

Примечание. *Поставляется по заказу.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Внешний вид подогревателя показан на рис.1

Рис.1 Фото Подогреватель газа				Рис.2 Фото Кабель ДЖЕТ.106.02.00.00

универсальный ПГУ-50

1-гайка накидная

2-фильтр

3-штуцер входной

4-теплообменник

5-штуцер выходной

6-кожух

7-терморегулятор

8-прокладка уплотнительная

Рис.3 Схема подогревателя

4.2 Подогреватель устанавливается при помощи гайки накидной на штуцер вентиля баллонного.

4.3 Газ проходит через фильтр, расположенный во входном штуцере, нагревается в теплообменнике и выходит через штуцер выходной.

4.4 Поддержание температуры газа осуществляется автоматически терморегулятором.

4.5 Нагревательный элемент и терморегулятор изолированы от воздействия газа высокого давления и закрыты кожухом.

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Перед работой убедиться в исправности оборудования, проверьте:

-отсутствие механических повреждений;

-наличие уплотнительной прокладки;

5.2 Установить подогреватель на вентиль баллона, присоединить редуктор или регулятор расхода и проверить герметичность соединений.

Запрещается при установке удерживать подогреватель за кожух, т.к. это может привести к повреждению нагревательного элемента.

5.3 Подключить электропитание.

5.4 Выставить необходимый расход газа и начать работу. Расход, превышающий 50 л/мин., не обеспечивает необходимый прогрев газа.

5.5 При возникновении любой неисправности немедленно закрыть вентиль баллонный, отключить электропитание, выпустить газ из подогревателя и устранить неисправность.

Запрещается производить ремонт или подтяжку деталей подогревателя, находящегося под давлением.

5.6 После окончания работ отключить питание и закрыть вентиль баллонный.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При эксплуатации необходимо соблюдать:

-«Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процесса напыления и газопламенной обработке металлов», ПОТ РМ-019-2001;

-«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

-«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

-ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

-«Правила пожарной безопасности в РФ», ППБ 01-03.

6.2 Присоединительные элементы подогревателя должны быть чистыми и не иметь повреждений.

6.3 Запрещается быстрое открытие вентиля баллона при подаче газа в подогреватель.

6.4 Не рекомендуется прикасаться к подогревателю при его работе, так как температура корпуса может достигать 80 ºС.

6.5 Категорически запрещается подавать на подогреватель напряжение питания больше, чем указано в паспорте модели подогревателя.

6.6 Категорически запрещается производить ремонт или подтяжку деталей подогревателя, находящегося под давлением.

6.7 Запрещается использовать для подогрева кислорода, если подогреватель эксплуатировался на других газах.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Подогреватель транспортируется любым видом транспорта.

7.2 Условия транспортирования – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69.

7.3 Условия хранения – по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта произвольной формы. В акте должны быть указаны: обозначение изделия, дата продажи, дата обнаружения дефекта, а также обстоятельства, при которых обнаружен дефект и его внешнее проявление. При несоблюдении указанного порядка рекламация не рассматривается.

8.2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия.

8.3 При использовании товара не по назначению, а также при эксплуатации его с нарушениями требований руководства по эксплуатации, внесении каких-либо изменений без согласования с предприятием-изготовителем, производитель рекламаций не принимает и претензии не рассматривает

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Подогреватель  газа модели ПГУ-50, напряжение питания _____ ДЖЕТ.106.00.00.00_____ изготовлен, обезжирен и испытан в соответствии с ТУ 3443-014-54455145-2006 и признан годным для эксплуатации.

9.2 Отметка о приёмке:______________

9.3 Дата выпуска:__________________

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям  технических  условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

11. СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.АД35.B.00034.

Срок действия по 21.11.2021г. включительно.

# Изготовитель: ООО «СваркаДжет»

426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298

Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527

E-mail: jet@svarkajet.ru

# http://www.promjet.ru